洛阳市偃师人民医院（新区医院）数字一体化手术室

技术参数

一、总体要求

1.满足医院要求，凡涉及设备安装及相关施工由中标方负责，相关环境改造费用及辅材费用均包含在投标报价中（须提供承诺函，否则其投标不被接受）。

2.设备配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，与院内信息系统连接接口费用包含在投标报价中（须提供承诺函，否则其投标不被接受）。

3.满足安装场地要求。

4.数量。

二、技术要求

（一）手术室区域

1.影音数据管理模块 数量：3

1.1 可将手术间内的视频源（如术野摄像机、全景摄像机、腔镜、监护仪等信号）视频源任意分配至指定显示终端，在预览区可实时显示预览画面，并提供视频录制存储和院内网络转播功能；

1.2 内置的术间控制系统在视频控制方面可进行视频输入、输出信号管理及视频预览，并对术野摄像机进行放大调节和缩小调节的控制，切换术野摄像机手动或自动对焦模式，对全景相机进行上下左右及放大缩小的控制；

★1.3 具备触摸屏幕，屏幕尺寸≥7英寸，可便捷实现在触摸屏幕上控制相关视频源任意分配至指定显示终端，通过触摸屏实时显示预览画面，同时覆盖视频录制存储和院内网络转播功能的管理(提供证明照片)；

★1.4体积小巧，手术室安装无需安装配套机柜，可灵活放置在手术间吊塔或台车上，节约手术室空间(提供证明照片)；

1.5 在手术室断电、重启后，可自动恢复断电、重启前的视频路由设置状态；

1.6 在院内网络转播功能开启时，针对开启转播权限设置转播验证码功能。可进行转播画面选择、转播画中画模式、设置图片/文字水印、关闭转播权限等功能，并可在开启转播后，将院内回传画面切换至手术室内一体化配套屏幕上；

1.7 可录入患者姓名、性别、年龄、住院号、手术名称等临床基本信息，并关联对应的手术录像文件和手术拍照文件；

1.8 录制时可选择并预览录制信号，显示录制视频分辨率/帧率，设置图片/文字水印，提示录制文件存储介质；显示开始录制并提示录制状态、记录录制时长；

1.9 录制时提供音视频同步录制并整合为一路信号进行传输和存储。视音频压缩编解码技术选用H.264或H.265编码，满足手术示教网络直播及录制的高清高效要求；录制时可提供剩余录制空间以及剩余录制时间提示，可在手术内完成后对已存储文件浏览，可支持在录制以及非录制状态进行拍照保存；

1.10 可控制手术室内的音频系统，如调节音响音量大小、麦克风音量大小；

1.11 支持蓝牙音乐播放和RGB氛围灯控制；

1.12支持外接硬盘即插即录，节省录像拷贝时间，影像录制为 MP4 格式，分辨率≥3840*2160。录制格式支持3D Side By Side和Top & Bottom 和仅2D；

1.13 采用处理器≥Intel Core i7 13代, 内存≥16GB，硬盘存储≥2TB SSD, 屏幕:支持IPS全视角触摸屏  物理分辨率≥1024*600,支持视频分辨率≥4K60hz， 信号格式为4:4:4 ，带宽≥18Gbps；

★1.14 通过一体机的设计，可在一台硬件设备上同时实现：≥8路无损音视频信号路由切换，≥2路4K音视频信号的网络编解码与10接口的网络交换机，可同时实现对音视频信号多种形态的处理与传输，以满足手术与转播的需求；(提供说明书证明材料)

★1.15 提供≥4*3G-SDI输入口，≥8*HDMI输入口，≥8*HDMI输出口，≥8*3.5mm模拟音频输入口，≥8*3.5mm模拟音频输出口，支持视频无缝切换,最高支持4K分辨率编解码并向下兼容其他分辨率，并支持自定义分辨率EDID导入，并支持音频加解嵌(提供说明书证明材料)；

★1.16 影像处理兼容2D和3D格式，3D格式兼容Line By Line, Side By Side和Top & Bottom(提供说明书证明材料)；

1.17采用H.264、H.265编解码技术及超高清图像优化算法

≥2*3.5mm模拟音频输入口，≥2*3.5mm模拟音频输出口，≥4*RJ45口；

1.18 支持输入分辨率至少包含：

1920x1080p@60Hz

3840x2160@60Hz

4096x2160@60Hz

1.19 支持输出分辨率至少包含：

1920x1080p@60Hz

3840x2160@60Hz

4096x2160@60Hz

1.20 ≥6个10/100/1000M 自适应RJ45端口，≥2个SFP千兆光口，≥1个RS32口；

所有端口均可实现线速转发; 每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商;支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x。

2.双屏一站式中央控制终端 数量：3

2.1 通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面持平，符合手术室内感控需求，并且实现对影音数据管理平台的关机、控制和操作；

★2.2 带触控功能用户控制屏幕，尺寸≥21英寸，数量≥2个(提供双屏证明照片)；

2.3 分辨率≥1920*1080，支持DVI-D、HDMI和VGA信号输入；

★2.4 带防尘、防水键盘，防尘防水等级≥IP68，自带触摸板方便使用(提供说明书证明材料)；

2.5 提供≥ 4个USB3.0高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备。

3.无线控制终端模块-手术室 数量：3

★3.1 提供移动式使用体验，符合手术室内感控需求，并且实现对手术室影音数据管理的控制和操作。能够在手术室内通过移动控制终端进行病人信息录入，手术室内信号切换、路由和传输，手术视频录制和拍照，手术转播管理等全部系统控制功能，并且具备视频预览、手术录像回看等功能（提供说明书证明材料）。

3.2 屏幕尺寸：≥11英寸，分辨率：≥2800*1840，屏幕类型： TFT LCD（IPS）,144Hz；

3.3 运行内存：≥8GB,存储容量：≥128GB。

4. 4K全景摄像机模块 数量：3

4.1 提供带云台方向控制的4K超高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面进行操作；

4.2 视频分辨率可以满足：≥4k/60Hz；

4.3 传感器：≥1/1.8 英寸 , CMOS有效像素：≥842 万，扫描方式：逐行，数字变焦：≥16x；

4.4 镜头：≥20x，最低照度：≥0.5 Lux @ (F1.8 , AGC ON)，白平衡：自动，室内，室外， 手动，一键式，指定色温。

5.吸顶音箱模块 数量：3

5.1 采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流，实现背景音乐播放、手术转播语音交流；

5.2 频率响应：≥265Hz-19kHz(±3dB)；

5.3 持续功率处理：连续粉噪功率≥16W，连续节目功率≥32W。

6.蓝牙无线耳麦 数量：6

6.1 提供手术室蓝牙无线耳麦，支持手术转播功能，通话时间≥12小时，待机时间≥7天，工作距离≥100米。

7. 4K医用监视器模块-≥32英寸带吊臂 数量：6

7.1医用级4K监视器；

7.2 尺寸：≥32英寸；

7.3 分辨率≥3840 x 2160，宽高比16：9；

7.4 色域：≥BT. 2020/ BT. 709；

7.5 亮度：≥500cd/m²；

7.6 4K输入信号：DP、12G-SDI、HDMI 2.0；

7.7 4K输出信号：12G-SDI、DP；

7.8 配置独立底座监视器吊臂或承担无影灯同轴监视器吊臂（可兼容情况下）费用。

8. 4K触摸屏医用专业显示器模块-≥65英寸 数量：3

8.1 实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装，支持DICOM标准；安装在手术室墙壁上，供手术室内成员观看，实现信息共享、示教和转播功能；

8.2 分辨率≥3840*2160，对角线尺寸≥65英寸，屏幕亮度≥500cd/m2，可视角度≥178°；

8.3 支持HDMI输入，高色域、高亮度、满足医疗DICOM标准，支持校准DICOM图像亮度；

8.4 支持医用胶片阅片，具备观片灯箱功能，支持触摸功能。

9. 旁置式4K术野摄像机模块带吊臂 数量：3

9.1 4K旁置术野高清摄像系统，兼顾腔镜微创手术及开放手术；用于手术区域的操作手法、开放手术画面的拍摄。满足手术室不同种类手术的高清录像、转播需求；

9.2 单晶片4K CMOS传感器，有效像素≥3840*2160，≥30倍的光学变焦和≥12倍的数位变焦；

9.3 提供宽动态范围（WDR）及3D降噪和影像翻转功能；

9.4 最小对焦距离≤1.5m；

9.5 重量≤1.3Kg，轻巧并可以安装任何独立术野摄像机吊臂上；

9.6 配置独立底座术野相机吊臂或承担无影灯同轴术野相机吊臂（可兼容情况下）费用。

10. 环境氛围模块-标准手术室（RGB） 数量：3

★10.1 创造适合微创手术的灯光氛围，可通过控制面板实现RGB渐变色及静态红，绿，蓝，白切换控制，满足手术室不同灯光需要(提供证明照片)；

10.2 RGB灯具模组，≥14组，光通量≥1200lm；

10.3 在手术室顶部均匀布置吸顶安装，集成信号放大器及电源模组放置，便于安装。

11.手术室信息面板 数量：12

11.1门口信息屏

11.1.1 显示尺寸：≥21英寸；

11.1.2 分辨率：≥1280*800；

11.1.3 感应模块：内置红外感应模块，支持与手术室自动门控制器联动控制；

11.1.4 具备信息化联动显示，包含本地手术间人员信息、手术间信息显示；

11.2智能显示系统

11.2.1具备与手术排班系统全面对接；

11.2.2 具备手术室环境相关资源数据、监护仪信号显示；

11.2.3 手术进程状态、手术室环境状态等信息全息展示；

11.2.4 具备当前手术时长，麻醉时长显示；

11.2.6 具备手术进程显示；

11.2.7 支持根据需要外接显示各种输入源数据。

12.家属谈话系统手术室模块 数量：3

12.1权限管理

12.1.1支持与院内其他信息系统进行人员绑定登录；

12.1.2人员未登录及无权限不能使用此模块；

12.2患者信息同步

具备多种方式进行患者信息同步：

12.2.1手术排班系统同步列表获取；

12.2.2 能够通过扫码的方式识别患者，并将患者信息显示到界面上；

12.2.3能够通过手动的方式搜索病人信息(住院号，手术间，姓名等)查询到符合条件的手术患者列表，选择手术患者信息；

12.3呼叫模块

12.3.1具备手术室发起谈话功能:点击呼叫，系统自动分配空闲的谈话间，并将病人姓名，床号，科室等信息发送至家属等待区显示屏上，通知病人家属到家属谈话间谈话;谈话间开始呼叫时谈话间状态为使用中，谈话间结束谈话时谈话间状态为闲置状态；

12.3.2具备自动分配管理功能:手术间呼叫时自动选择闲置的谈话间进行通话。若所有谈话间已被占用，提示用户进行等待。谈话间空闲后再次确认是否继续呼叫；

12.3.3具备影像传输管理功能：手术室与谈话间连接后，自动开启谈话间全景影像显示功能；手术间可将标本影像及相关画面同步至谈话间，支持多种模式画面组合显示；

12.4会话模块

12.4.1自动录像:手术间与谈话间会话时，呼叫成功自动启动家属谈话间全景音视频录像，录制谈话全景和声音;当标本展示时录制手术间标本、手术间医生及谈话间全景；

12.4.2谈话计时:进入会话状态自动计时，可预设计时时间；

12.4.3谈话录像自动关联病人信息，谈话结束后自动上传至存储终端服务；

12.4.4具备谈话间标本展示功能，点击标本展示，画中画显示手术间标本和谈话间全景摄像机视频，支持点击标本展示后自动录制；

12.5集中存储模块；

12.5.1本地系统在线回放已录制的谈话录像功能；

12.5.2支持与单点登录系统连接，在院内医生工作站调用回看功能。

13. 集中存储管理中心 数量：1

13.1 WEB访问：院内网可预览、下载视频资料；

★13.2权限管理：可设置访问及操作权限（提供操作界面图片证明）；

13.3支持患者手术影像资料查询：查询以往手术病人影像信息资料，在院内网可实时访问影像存储，可下载相关文件；

13.4支持重点录像资料实时同步上传云端，可以通过移动设备如手机、电脑查看或下载存储的视频录像资料；

13.5配置≥20T的存储空间。

（二）示教室（网络版）

1. 院内4K60Hz网络转播影音双向 数量：1

★1.1实现视频、音频、网络控制等功能，通过院内网络，实现手术室与报告厅、会议室影音信号双向视音频交流及双向粉笔标记功能(提供说明书证明材料)；

1.2 可实现选择观看的手术室信号源、并调整转播的音响和麦克风音量，通过网络转播点的一体化设备进行全景摄像机控制，可选择退出手术转播；

★1.3 影像传输能力最高可达4K60Hz超高清级别(提供说明书证明材料)；

1.4 主机内嵌控制屏：≥7英寸 支持IPS全视角触摸屏，物理分辨率≥1024*600，支持≥1080P输入；

1.5 视频接口：HDMI1.4输入*1，HDMI2.0输出 *1，网络接口：RJ45 千兆以太网口 *1，音频接口：3.5mm音频输入 *1，3.5mm音频输出 *1；

★1.6 USB接口：≥USB3.0 *4(提供实物图片证明照片)；

1.7 采用处理器≥Intel Core i7 12代，内存≥16G，硬盘存储：≥250G SSD。

2. 音频处理模块 数量：1

2.1 实现会议室音频收集、处理和输出功能；

★2.2 将会议室音频收集、处理和输出功能集成在一个功能模块中,整合了无线麦克风,音频处理器，功放设备，上述接口整合在一个功能模块中(提供说明书证明材料)；

★2.3 提供2个带功率放大的音频输出接口，单通道功率为50W，最多可以连接超过8个吸顶音箱，满足各种面积手术室内扩声需求(提供说明书证明材料)；

2.4 接收2个无线麦克风语音信号，并且提供一键式频道切换和红外配对功能，保障不受外界无线电干扰；

2.5 无线麦克风数量2个，其中1个为桌面式无线麦克风，作为主讲人使用；另外一个是手持无线麦克风，作为会议提问或者其他讲者使用；

2.6 载波频率范围  640-690MHz，综合S/N比>108dB，有效使用距离30-50米。

3. 壁挂式音箱模块 数量：1

3.1 壁挂式音箱采用壁挂式设计，不影响会议室装饰。实现背景音乐播放、手术转播语音交流还原；

3.2 频率范围：75Hz-18kHz，-10dB,全空间；

3.3 可灵活选择水平或垂直安装；

4. 壁挂式机柜含移动控制模块 数量：1

4.1 提供选装壁挂式安装机柜及移动控制模块，能够灵活放置在会议室区域，提供移动式使用体验，并且实现对网络转播点转播功能的控制和操作；

4.2 设备安装空间≤6U；

4.3 提供良好通风散热条件，保障核心设备稳定运行；

4.4 屏幕尺寸：≥11英寸，分辨率：≥2800*1840，屏幕类型：TFT LCD（IPS）,144Hz；

4.5 运行内存：≥8GB,存储容量：≥128GB。

5. 4K医用专业显示器模块-≥85英寸 数量：1

5.1作为会议室影像输出设备，支持壁挂式安装在会议室墙壁上；

5.2分辨率≥3840*2160；

5.3对角线尺寸≥85英寸；

5.3屏幕亮度为≥650cd/m2；

5.5支持HDMI,  模拟/数字音频, 复合视频接入；

6. 医共体科教研互联模块 数量：1

6.1 该医共体科教研互联模块可与数字一体化手术室的影音数据管理平台实现信号传输，并可开启线上会议进行图像信号分享和双向音视频交流，可以实现手术室内医疗影像视频传输至指定医院，并可实现视频切换互动和标记，实现与定向医院的科教研交流；

6.2 统一音频、视频管理平台，会议发起方可对会议加密，排除无关人员误入会议系统；在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方，可实现手术示教直播与互动；

6.3 支持8M/s-16M/s的网络带宽，可动态调整；

6.4 屏幕可支持十点触控，屏幕尺寸：≥10英寸，分辨率：≥1920*1080；

6.5 运行内存：≥8GB,存储容量：≥128GB；

6.6 提供前置≥1080p 全高清摄像头、≥ 800 万像素 1080p 全高清后置摄像头、人脸识别摄像头。

7. FHD全景摄像机模块 数量：1

7.1 提供带云台方向控制的高清摄像机，能够将示教室的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在示教室的操作界面进行操作；

7.2 传感器≥1/2.8 英寸, CMOS, 有效像素≥207 万；

7.3 镜头焦距 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8；

7.4 最低照度≥0.5 Lux @ (F1.8 , AGC ON)；

7.5 白平衡自动，室内，室外， 手动，一键式；

7.6 数字降噪2D&3D 数字降噪，背光补偿支持；

7.7 支持水平、垂直翻转，支持图像冻结。

8. 4K60Hz网络转播移动客户终端 数量：4

★8.1 安装定制客户端，通过院内网络，实现手术室与PC、一体机、平板电脑等移动终端类设备双向视音频交流，并可提供双向粉笔标记功能(提供说明书证明材料)；

★8.2 移动端影像传输能力最高能够到达4K60Hz超高清级别(提供说明书证明材料)；

8.3 网络转播移动客户终端提供≥8G容量及USB3.0接口。

（三）示教室（光纤版）

1.示教平台 数量：1

1.1中标方须部署光纤网络，实现手术室与报告厅、会议室影音信号双向视音频交流；

1.2影像传输能力最高可达4K60Hz超高清级别；

1.3支持多路高清信号输出，单画面显示，多画面组合显示；

1.4支持移动PAD端进行便携操控；

1.5支持无线触控设备控制视频布局：单画面/双画面/三画面/四画面/五画面等多画面自定义布局显示；

1.6支持无线触控设备可操做各手术室摄像机云台控制；

1.7支持转播中对敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理；

1.8支持手术画面电子粉笔功能，可在转播实时画面上进行勾画、重点标记等操作，标记内容与手术转播画面同步呈现，且支持标记样式（颜色、粗细）自定义；

1.9具备集中控制所有接入的医疗影像信号源,自由分配切换至会议大屏；

1.10支持3D信号显示；

1.11支持将Line by Line格式信号转换成top and bottom在普通3D电视机播放；

1.12支持无线音频声音大小控制。

- 2.手持无线话筒 数量：2

2.1 每间示教室2套，作为主持和参会人员同时使用；

2.2杂讯检测抑制噪音功能，有效减少环境中射频干扰造成的噪声；

2.3采用高性能oled的液晶显示，所有的功能均可以在液晶屏显示。

- 3.示教音响 数量：1

3.1壁挂式音箱采用壁挂式设计，不影响会议室装饰。实现背景音乐播放、手术转播语音交流还原；

3.2具有高效率高声能输出、出色的音质、完善的保护功能和良好的电磁兼容特性；

3.3拥有分频喇叭在高低音上的强大表现力，使其声音层次更加分明，细节感更突出。

- 4.示教全景摄像机  数量：1

4.1 提供带云台方向控制的高清摄像机安装在示教室，能够将示教室的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在示教室的操作界面；

4.2 最大光学变焦≥20倍、数字变焦≥16倍；

4.3最大分辨率：≥1920*1080@60Hz。

- 5.语音服务器 数量：1

5.1≥8路DANTE输入，≥8路DANTE输出，采用RJ45网络接口；

5.2拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音等处理模块；

5.3每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制；

5.4支持平衡输入输出≥8路输入≥8路输出；

5.5带48V幻象电源。

（四）患者谈话间

1.全景摄像机 数量：1

1.1 提供带云台方向控制的高清摄像机，能够将示教室的状况实时进行呈现；

1.2 传感器≥1/2.8 英寸, CMOS, 有效像素≥207 万；

1.3 镜头焦距 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8；

1.4 最低照度≥0.5 Lux @ (F1.8 , AGC ON)；

1.5 快门1/30s ~ 1/10000s；

1.6 水平转动范围≥±170°，垂直转动范围≥-30°~ +90°。

2.高清医用专业显示器 数量：1

2.1 屏幕尺寸：≥24英寸；

2.2 分辨率：≥1920*1080；

2.3 视频信号接口：HD-HDMI，HD-DVI；

2.4 屏幕比例：16：9。

3.影像处理终端模块 数量：1

3.1 支持多路信号输出、单画面显示、多画面显示；

3.2 支持腔镜画面同步标记、勾画；

3.3 支持自适应分辨率输出，≥3840*2160；

3.4 能够查看当前手术中手术基本信息列表，并可根据查询条件快速查询；

3.5 能够满足谈话间医师能够在谈话间实时阅读手术相关信息；

3.6 能够录制交谈过程中音视频，并上传至存储服务器。

4.医用显示大屏 数量：1

4.1 屏幕尺寸：≥55英寸；

4.2 分辨率：≥3840*2160；

4.3 视频信号接口：HD-HDMI，HD-DVI；

4.4 屏幕比例：16：9。

5.全向麦克风 数量：1

5.1深度消回音、动态噪声抑制、自动增益控制技术；

5.2麦克风频响：100Hz-22KHz；

5.3喇叭频响：100Hz-22KHz；

5.4麦克风拾音范围：内置 3-5 米，360 度全范围；

5.5喇叭音量：最大 85dB。

6.电子签名套件 数量：1

6.1尺寸：≥10 英寸，IPS LCD 液晶屏；

6.2分辨率 ≥1920×1200；

6.3电磁压感 + 电容双控屏，支持 ≥10 点触控，压感等级 ≥2048 级；

6.4支持手写笔无源感应；

6.5无缝对接院内系统：HIS、EMR、手麻系统、时间戳服务等。

（五）家属等候区

1.显示终端模块 数量：2

1.1 屏幕尺寸：≥55英寸；

1.2 分辨率：≥1920*1080；

1.3 视频信号接口：HD-HDMI，HD-DVI；

1.4 屏幕比例：16：9；

1.5 具备语音播报本体输出；

1.6 实时状态追踪：展示患者姓名、手术名称、主刀医生、开始/结束时间、当前进度（如准备中、进行中、复苏中），家属等候区大屏同步推送信息；

1.7 支持手术状态的显示；

1.8 自动语音呼叫；

1.9 自动显示文字信息提醒。